- 包1：遥测心电监护系统（1拖40）、普通监护仪、高档监护仪

| 遥测心电监护系统（1拖40） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 遥测盒要求（40台） |  |
| 1.1 | 遥测发射盒重量≤220克 | 具备 |
| 1.2 | 遥测发射盒防水等级≥IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2） | 具备 |
| 1.3 | 遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240 | 具备 |
| 1.4 | 遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形 | 具备 |
| 2 | 监测参数 | 具备 |
| 2.1 | 标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值 | 具备 |
| 2.2 | 具有多参融合算法，抗干扰性能良好 | 具备 |
| #2.3 | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析 | 具备 |
| #2.4 | 具有抗运动算法，良好的抗干扰性 | 具备 |
| 2.5 | 提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿15 – 350 bpm | 具备 |
| 2.6 | 心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1-20 Hz） | 具备 |
| 2.7 | 提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板；ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化；单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置 | 具备 |
| 2.8 | 提供起搏分析 | 具备 |
| 2.9 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值 | 具备 |
| #2.10 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥27种实时心律失常分析 | 具备 |
| 3 | 系统功能 | 具备 |
| 3.1 | 遥测发射盒主界面上能够显示病人信息 | 具备 |
| 3.2 | 支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警 | 具备 |
| #3.3 | 支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能 | 具备 |
| 3.4 | 支持给患者发送消息 | 具备 |
| 3.5 | 标配可充电锂电池供电（每台遥测配置2块），同时可安装AA 1.5V电池供电 | 具备 |
| 3.6 | 采用无线网络传输技术，实现遥测数据的传输 | 具备 |
| 4 | 中央站要求 | 具备 |
| 4.1 | 支持单床重点观察，查看病人的参数，波形和报警全部实时信息 | 具备 |
| 4.2 | 病人趋势数据支持趋势图和趋势表回顾，提供趋势组和用户自定义趋势组来满足不同临床病人趋势数据回顾的需求 | 具备 |
| 4.3 | 支持每个在线监护病人最近240 小时的ST 片段数据存储，回顾，记录和打印 | 具备 |
| 4.4 | 至少支持64床病人集中管理 | 具备 |
| 4.5 | 具备SSL通信加密 | 具备 |
| 4.6 | 病人心电波形的回顾中发生的心律失常事件波形片段以不同颜色进行标示，警示病人心电的异常信息 | 具备 |
| #4.7 | 病人心电波形支持卡规测量，支持对于病人QRS，RR，QT和QTC值进行测量，并支持报告打印 | 具备 |
| 4.8 | 支持心律失常事件统计功能，支持对于统计结果输出打印报告 | 具备 |
| 4.9 | 提供病人报告定时打印功能，支持护理团队交接班时病人报告的自动打印，提供科室的工作效率 | 具备 |
| 4.10 | 提供药物剂量计算、滴定表计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能 | 具备 |
| 4.11 | 支持系统操作日志和报警日志的记录及日志导出功能，支持发生临床事件或者系统异常时对于事件的跟踪 | 具备 |
| 4.12 | 工作站配置：主机1套，显示终端≥4个，提供院方需求尺寸 | 具备 |
| 5 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 6 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 7 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 8 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 心电监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 6台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于医院普通病房对成人、小儿患者的多种生理参数进行监护，可记录并发出报警 | 具备 |
| #2 | 模块化设计，支持后续功能扩展（如IBP、EtCO₂等） | 具备 |
| 3 | 整机无风扇设计，防水等级≥IPX1 | 具备 |
| ★4 | 彩色触摸屏≥10英寸，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示 | 具备 |
| 5 | 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围 | 具备 |
| 6 | 内置锂电池，插槽式设计，锂电池续航时间≥4小时 | 具备 |
| 7 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 | 具备 |
| 8 | 监测参数 | 具备 |
| 8.1 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，适用于成人、小儿、新生儿患者 | 具备 |
| 8.2 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 | 具备 |
| #8.3 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看 | 具备 |
| 8.4 | 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析 | 具备 |
| 8.5 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms | 具备 |
| 8.6 | 支持心电多导同步分析 | 具备 |
| 8.7 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿 成人测量范围：≥30-250mmHg，小儿测量范围：≥10-200mmHg，新生儿测量范围：≥25-120mmHg | 具备 |
| 8.8 | 提供多种测量模式，包括手动，自动，连续、序列和整点等，并提供24小时动态血压统计结果 | 具备 |
| 8.9 | 提供辅助静脉穿刺功能 | 具备 |
| 8.10 | 具备双通道体温和温差参数的监测 | 具备 |
| 9 | 系统功能 |  |
| 9.1 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能 | 具备 |
| #9.2 | 支持≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 | 具备 |
| 9.3 | 支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾 | 具备 |
| 9.4 | 监护仪历史病人数据的存储和回顾，支持通过USB接口将数据导出到U盘 | 具备 |
| 9.5 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择 | 具备 |
| #9.6 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 | 具备 |
| 9.7 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示 | 具备 |
| 9.8 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 | 具备 |
| 10 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 11 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 12 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 13 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 高档监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 4台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 监护仪结构 | 具备 |
| 1.1 | 模块化插件式床边监护仪，主机和模块插件箱分体化设计，主机，模块插件箱可分体安装，可支持≥2个模块插件箱，每个插件箱槽位≥8个 | 具备 |
| 1.2 | 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块金属硬件通讯接口（非供电接口），提供监护仪主机插槽图片证明 | 具备 |
| #1.3 | ≥22英寸彩色高清触摸屏（不接受扩展屏），分辨率≥3480×2400像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 | 具备 |
| 1.4 | 内置高能锂电池，续航时间≥1小时 | 具备 |
| #1.5 | 配置USB接口，支持遥控器等USB设备 | 具备 |
| 2 | 监测参数 | 具备 |
| #2.1 | 标配转运监护仪，可插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 | 具备 |
| 2.2 | ECG支持3/5导心电监测，可升级12导 | 具备 |
| #2.3 | 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 | 具备 |
| #2.4 | 心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量 | 具备 |
| 2.5 | 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 |  |
| 2.6 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms | 具备 |
| 2.7 | 支持HRV（心率变异性）分析 | 具备 |
| 2.8 | 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm | 具备 |
| 2.9 | 无创血压测量模式：手动、自动间隔、连续、序列、整点等 | 具备 |
| 2.10 | NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg | 具备 |
| 2.11 | NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒 | 具备 |
| 2.12 | 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7 | 具备 |
| #2.13 | 标配四通道有创压IBP监测，支持波形叠加显示 | 具备 |
| 2.14 | 有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-50～360mmHg | 具备 |
| 2.15 | 有创压支持SPV(收缩压变异性），IAP（腹内压）, APP（腹内灌注压）监测 | 具备 |
| 2.16 | 标配旁流EtCO2监测模块，水槽要求易用快速更换 | 具备 |
| #2.17 | 配备心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量 | 具备 |
| 2.18 | 支持选配麻醉深度BIS和BISx4，支持单侧和双侧BIS监测 | 具备 |
| 3 | 系统功能 | 具备 |
| #3.1 | 具有图形化报警指示功能 | 具备 |
| 3.2 | 具有报警升级功能 | 具备 |
| 3.3 | 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限 | 具备 |
| 3.4 | 标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料 | 具备 |
| 3.5 | 支持≥168小时趋势表和趋势图回顾 | 具备 |
| 3.6 | 支持≥3000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 | 具备 |
| 3.7 | 具备≥72小时全息波形的存储与回顾功能 | 具备 |
| 3.8 | 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 | 具备 |
| 3.9 | 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 | 具备 |
| 4 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 5 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 6 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 7 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |